Załącznik nr 3

Stacja bez dostępu do prądu

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE

	1
	Datalogger z wielowątkowym systemem operacyjnym z wbudowaną pamięcią wewnętrzną danych min. 3 GB FLASH (nie w postaci karty SD itp), konfiguracja wejść pomiarowych:

•   min. 3 wejść analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,

•   min. 2 wejścia bezpośrednie Pt l00

•   min. 4 wejścia impulsowe - licznikowe

•   min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych czujników (rozszerzenia zestawu czujników)

•   min. 1 złącze RS485 lub RS232 do obsługi oddalonych czujników

•   możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby THETA (6 sygnałów napięciowych 0..1V), z pozostawieniem wolnych minimum dwóch wejść analogowych uniwersalnych

•   złącza komunikacyjne: min. ETHERNET

•   wbudowane mechanizmy obsługi LAN, modemu 3G/LTE,

•   wbudowany stos protokołów TCP/IP

•   temperatura pracy: -40..+85 °C bez dodatkowego podgrzewania,

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

•   częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s,

•   częstotliwość zapisu od  2 s. do 24 godz.,

•   możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym,
•   autodiagnostyka wewnętrzna oraz podłączonych czujników cyfrowych oraz analogowych.
•   tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma
•   tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych za pomocą dowolnych wyrażeń arytmetycznych.
•   buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 3 miesiące buforowania danych), automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza

•   możliwość bezpośredniego pobrania danych z loggera na zewnętrzny komputer np. w przypadku długotrwałej awarii łącza internetowego

•   możliwość podłączenia do 8 dodatkowych czujników temperatury Pt100

•   ilekroć w opisie widnieje sformułowanie „możliwość” – oznacza to że logger może realizować te funkcje samodzielnie lub w zestawie z dodatkowymi modułami rozszerzającymi
•   Wbudowany serwer HTTP ze stroną WWW prezentującą bieżące pomiary i stan urządzenia. Dostęp do strony po podłączeniu do loggera kablem ETH lub zdalnie przez zainstalowany modem GSM/LTE 

•   Zdalny odczyt/zapis konfiguracji loggera, w tym m.in. zestawienia czujników, częstotliwości próbkowania, liczonych agregacji, okresów agregacji.

	2
	Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu akumulatorowego, wyposażona w ochronę przepięciową kat. B+C

	3
	Maszt o wysokości min. 10m, konstrukcja lekka z odciągami, do zamocowania wiatromierza oraz szafy i  baterii słonecznej, masa i konstrukcja umożliwiająca ręczne opuszczanie do pozycji dostępnej z ziemi w celu serwisowania przyrządów. Montaż bez użycia sprzętu mechanicznego.

	4
	Zestaw zasilający stację meteorologiczną zapewniający całoroczne użytkowanie stacji w postaci panelu fotowoltaicznego o mocy min. 150W@1000W/m2, oraz odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniającego pracę stacji przynajmniej przez 100 godzin w czasie braku ładowania. 

	5
	Wiatromierz do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, zespolony, mechaniczny, prędkość startu pomiaru prędkości: <=0.5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe, podłączenie kablem transmisji szeregowej RS485 protokołem MODBUS-RTU lub sygnał analogowy, dokładność pomiaru prędkości min. 4% dla v>1 m/s, pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczość min. 1/64 kąta pełnego. Montaż na wysokości 10m npg.

	6
	Czujnik temperatury i wilgotności powietrza,

Pomiar temperatury: rodzaj elementu - Pt100, zakres temp.          -40 do 60°C, dokładność pomiaru +/- 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), wyjście: podłączenie 4‑przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotności: zakres wilgotności mierzonej 0-100 (%), dokładność ± 1% RH (0..90% RH), ± 2% RH (90.. 100% RH) @20 °C, wyjście napięciowe – szt. 1 

Montaż na wysokości 2m npg.

	7
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotności, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika szt. 1

	8
	Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, dokładność 0,1 °C     -klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w powietrzu bez dodatkowej ochrony, długość min. 2m wyjście: podłączenie 4 przewodowe
Montaż na wysokości 2m npg.

	9
	Czujnik temperatury przygruntowej,

typu Pt 100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m wyjście: podłączenie 4 przewodowe
Montaż na wysokości 5 cm npg.


	10
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika


	11
	Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m wyjście: podłączenie 4 przewodowe
Montaż na głębokości 10 cm 

	12
	Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm2, pracujący w zakresie temperatur od 0 °C (wielkość opadu z rozdzielczością  0,1 mm). Montaż w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1 m npg.  – szt 2

	13
	Transfer danych (źródło):

•
Kanał podstawowy: modem LTE
•
Kanał lokalny: Ethernet

Przeznaczenie danych: serwer IUNG

	14
	Oprogramowanie do obsługi stacji i do transmisji danych przez moduł LTE, skonfigurowanie połączenia do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem LTE do bazy danych serwera Zamawiającego (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywać się co 10-15 min. Dla bezpieczeństwa danych - nie dopuszcza się transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera IUNG za pośrednictwem innego serwera.

Modyfikacja aplikacji serwerowej udostępniającej dane przez Internet - dopisanie stacji pomiarowych będących przedmiotem zamówienia, do aplikacji www na serwerze Zamawiającego, wizualizowanych wspólnie ze stacjami dotychczas eksploatowanymi przez Zamawiającego.

	15
	Ogrodzenie stacji z elementów prefabrykowanych ocynkowanych, wysokość 170 cm, furtka z zamknięciem.

Wymiary ogródka meteorologicznego min. 7,5m x 7,5m

	16
	Czujnik usłonecznienia o parametrach: zakres spektralny 360-1100nm, promieniowanie bezpośrednie 0-2000W/m2, dokładność pomiaru usłonecznienia < 90%/miesiąc, wyposażenie w element grzejny w celu zapobiegania tworzeniu się skroplin na powierzchni szkła + wyjście analogowe + moduł umożliwiający połączenie do dataloggera opisanego w  pkt 1.1.

	17
	Sonda profilowa wilgotności gleby z 6-kanałowym wyjściem analogowym, 6-poziomowa 0-100%VWC, poziomy: 10, 20, 30, 40, 60, 100 cm, dokładność pomiaru +/-4% VWC + moduł umożliwiający połączenie do dataloggera opisanego w  pkt 1.1.

	18
	Czujnik zwilżenia liścia z zakresem pomiaru od 0 do 15 (dokładność < 0,5) + wyjście analogowe z możliwością podłączenia do dataloggera opisanego w  pkt 1.1.

	19
	Czujnik pomiaru ilości i intensywności opadu z rozróżnieniem rodzaju (deszcz, grad) działający na bazie piezoelementu. Parametry wymagane: pole zbierające 60 cm2, rozdzielczość pomiaru opadu 0.01mm, rozdzielczość pomiaru intensywności opadu 0.1mm/h, rozdzielczość pomiaru gradu 0.1 uderzenia/cm2, rozdzielczość pomiaru intensywności gradu 0.1 uderzenia/cm2/h. Zasilanie 6..24V, wbudowane ogrzewanie, komunikacja: RS485


	1
	Parametry środowiskowe mierzone są przez czujniki pomiarowe, wymienione w pkt. 1.5 – 1.14  podłączone kablami do loggera pomiarowego (pkt. 1.1). 


	2
	Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjątkiem deszczomierzy, pracujących w cyklu 1-minutowym.

	3
	Czujniki są próbkowane w sposób ciągły nie rzadziej niż co 3 sekundy. Próbki te są używane do wyznaczania wartości minimalnych, maksymalnych i średnich w danym cyklu pomiarowym (min. 200 próbek w cyklu pomiarowym). Wyliczenie wartości agregacji z zebranych próbek zgodnie z wytycznymi WMO.

	4
	Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysyłane do serwera:

•  Suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2 

•  Wilgotność względna powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza (czujnik „bis”) na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura powietrza na wysokości 5 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Temperatura gruntu na głębokości 10 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

•  Prędkość wiatru – średnia, minimalna, maksymalna

•  Kierunek wiatru – średni, uśrednianie kierunku – wektorowe

•  Napięcie zasilania (napięcie akumulatora buforującego) – wartość chwilowa 

•  Usłonecznienie – suma czasu

•  Wilgotność gleby – wskazanie chwilowe

•  Zwilżenie liścia - wskazanie chwilowe

•  Intensywność i rodzaj opadu – wskazanie chwilowe: intensywność mm/h, rodzaj opadu: suchość, deszcz, grad

	1
	Jeżeli Zamawiający nie określi inaczej, obowiązują wytyczne montażu i ekspozycji czujników określone przez WMO oraz IMGW, szczególnie w dokumencie: „Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” 

	2
	Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt (opis) zagospodarowania ogródka meteorologicznego oraz sposobu instalacji czujników. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zażąda wprowadzenia zmian.

	1
	• Czujniki muszą pochodzić od pierwotnego producenta (country of origin) mającego siedzibę na terytorium państwa należącego do grupy OECD.

• Czujniki temperatury i wilgotności oraz samej temperatury muszą posiadać indywidualne świadectwa wzorcowania wystawione przez laboratorium producenta lub akredytowane polskie laboratorium 

• Każda dana pomiarowa musi być pozyskiwana bezpośrednio z fizycznego czujnika dedykowanego dla danego parametru, nie dopuszcza się wyliczania danej z innego pokrewnego czujnika

• Wszystkie elementy pomiarowe (z wyjątkiem czujników), moduły zasilające i akumulator buforujący muszą być umieszczone w jednej szafie opisanej w pkt 1.2. 

• połączenia kabli w szafie powinny był wykonywane w sposób umożliwiający ich łatwe rozłączenie do celów serwisowych, z użyciem złączek szynowych, nie dopuszcza się łączenia kabli „w powietrzu”

• szafa powinna być wyposażona w główny bezpiecznik topikowy chroniący całość elektroniki, umożliwiający również wyłączenie zasilania do wszystkich komponentów np. w celu resetu stacji. 


1
3

